## Slide 1
Zajemanje in obdelava procesnih veličin
Janez SIPOŠ, univ. dipl. inž. el.
Elektro in računalniška šola Ptuj
Digitalni merilniki
(elektronski sistemi)

## Slide 2: Digitalni merilniki - multimetri
Digitalni merilniki pretvorijo vhodno veličino (napetost) v digitalno obliko. To opravi analogno – digitalni pretvornik (ADP).
Prikaz merilnika je v numerični obliki. Doseg je določen s številom celih številk na prikazovalniku. 3 ½ prikazovalnik prikaže vrednosti do 1999 (200mV, 2V, 20V, …).
Notes: <number>

## Slide 3: Lastnosti digitalnih merilnikov
večja točnost
dobra ponovljivost
visoka občutljivost
enoumno odčitavanje
enostavnejša avtomatizacija merjenj
enostavna obdelava in podajanje merilnih rezultatov
Notes: <number>

## Slide 4: Lastnosti digitalnih merilnikov
Ločljivost je določena z največjim številom, ki ga lahko prikaže (3 ½ digit: 1999  ločljivost 1:1999 = 0,0005).
Občutljivost je najmanjša napetost, ki jo merilnik zazna. Dobimo jo tako, da zmnožimo najmanjše merilno območje in ločljivost (Umin = 200mV  200mV x 0,0005 = 0,1mV).
Resolucija pove koliko nivojev lahko razločimo na določenem merilnem območju  najmanjša vrednost, ki jo lahko merimo.
4 bitna  15 nivojev
8 bitna  255 nivojev
12 bitna  4095 nivojev (industrija)
16 bitna  65535 nivojev (laboratoriji)
Notes: <number>

## Slide 5: Analogno-digitalni pretvornik
Vzorčenje
dt  1/2f
2. Kvantizacija
(nivoji)
3. Kodiranje
Notes: <number>

## Slide 6: A/D s postopnim približevanjem
Ko sta vhodna napetost in napetost DAC enaki je meritev končana.
Točnost odvisna od števila bitov, pretvorba zelo hitra (s), primerna za večkanalne merilnike.
Notes: <number>

## Slide 7: A/D z dvojno integracijo
Integriramo vhodno napetost Ux.
Preklopimo na Un in integrator praznimo z referenčno napetostjo. Čas praznjenja je sorazmeren merjeni napetosti.
Pretvorba ima veliko točnost, hitrost odvisna od časa integracije (20ms), najpogostejša v DVM.
Notes: <number>

## Slide 8: A/D s paralelno pretvorbo
Referenčna napetost razdeljena s pomočjo uporovnega delilnika (kvantizacija). Komparatorji dajejo izhodno napetost do vrednosti Ui = Uref. To vrednost kodiramo in pomnimo do prenosa iz pretvornika.
Paralelni pretvornik je zelo hiter in ga lahko uporabimo za obdelavo video signalov.
Zaradi velikega števila komparatorjev je primeren le za osem bitne pretvornike (255 komparatorjev).
Notes: <number>

## Slide 9: Multimetri
Lahko merijo:
enosmerne in izmenične napetosti,
enosmerne in izmenične tokove,
upornosti,
temperaturo,
preizkus polprevodnikov,
kapacitivnost, induktivnost,
prenos podatkov na računalnik,
velika vhodna upornost (10M),
itd.
Notes: <number>

## Slide 10: Multimetri

## Slide 12: Digitalni merilniki moči – Wm
P = U · I [W]
Izmeriti moramo napetost in tok ter izračunati moč.
Vse to lahko naredi elektronika ob primernem senzorju za tok, ki je lahko soupor ali merilni transformator.
Notes: <number>

## Slide 13: Digitalni merilniki moči – Wm
Tok - I
Napetost - U
Vhoda
Izračun U·I
Izhodi za digitalni prikaz
Notes: <number>

## Slide 14: Digitalni merilniki moči – Wm
Notes: <number>

## Slide 15: Digitalni merilniki moči – Wm
Notes: <number>

## Slide 16: Digitalni merilniki energije
večja natančnost,
preprosta kalibracija (umerjanje),
zaščita pred nedovoljenimi posegi,
samodejno odčitovanje,
varnost,
več možnosti za obračunavanje (čas uporabe, vnaprejšnje plačevanje …).
Notes: <number>

## Slide 17: Digitalni merilniki energije
Notes: <number>

## Slide 18: Digitalni merilniki energije
Mehanski številčnik
LCD - prikaz
Notes: <number>

## Slide 19: Digitalni merilniki energije - komunikacija
infrardeči vmesnik (kratkega dosega skozi čelno ploščo),
radijska komunikacija s kratkim ali dolgim dosegom (mobilno omrežje),
podatkovni modem preko telefonske linije,
prenos preko električnega omrežja (kratek ali srednji doseg),
serijski vmesnik (RS-485).
Trifazni elektronski števec energije
Notes: <number>

## Slide 20: Elektronski merilni sistemi
Sestavljeni:
Pretvornik
  Električna veličina (I, U, R, itd)  U
  Neelektrične veličine (T, v, p(tlak),itd)  U
Indikator (kazalni, digitalni, grafični, itd)
Napajanje (omrežje)
Mikrokontroler ali računalnik
Notes: <number>

## Slide 21: Analogni elektronski voltmetri enosmerni
Atenuator (1) – vhodno napetost zmanjša, merilna območja (1V, 10V, 100V)
Enosmerni ojačevalnik (2)
Indikator (analogni ali digitalni)(3)
Notes: <number>

## Slide 22: Analogni elektronski voltmetri enosmerni – mV-metri
Zaradi drifta uporabimo izmenični ojačevalnik
Atenuator (1) – vhodno napetost zmanjša, merilna območja (1mV, 10mV, 100mV, 1V, 10V)
Pretvornik enosmerne v izmenično napetost (2)
izmenični ojačevalnik (3)
Pretvornik izmenične v enosmerno napetost (4)
Kazalni indikator (5)
Notes: <number>

## Slide 23: Analogni elektronski voltmetri izmenični
Atenuator (1) – vhodno napetost zmanjša, merilna območja (1V, 3V, 10V, 30V, 100V)
izmenični ojačevalnik (2)
Pretvornik – usmernik (3)
Kazalni indikator (4)
Notes: <number>

## Slide 24: Elektronski V-meter

## Slide 25: Digitalni elektronski voltmetri
Analogno veličino za atenuatorjem pretvorimo v digitalno obliko (A/D)
Sistem analogno-digitalne pretvorbe odvisen od namena uporabe
Numerični prikaz merjenja
Nadzor z mikrokontrolerjem
Napajanje iz omrežja
Notes: <number>

## Slide 26: Digitalni elektronski voltmetri
HM8112-3 Hameg
HM8012 Hameg
Notes: <number>